2017年部分设备公开招标邀请

我院拟对下列设备(皮肤科设备、检验科设备、口腔诊疗中心设备、内窥镜设备、)进行公开招标，凡具有本项目资质要求和功能配置，能够及时提供相关设备及服务的供应商均可参加投标。

1、招标时间：2017年01月20日下午2时

2、招标项目：共分四个标段

3、招标地点：临海市中医院四楼会议室

4、地址：浙江省临海市回浦路61号

联系人：马向阳   13666869008

梅伟玲   13958551125

临海市中医院设备科

2017年01月10日

第一标段 皮肤科

1：光子治疗仪技术参数表

| 产品技术要求 | （单光源） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品注册登记表的适应症* | 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合的作用 | -- |
| 光源材料 | 半导体固态光源（点阵芯片集成式） | -- |
| 峰值波长* | 红光：640±10nm 蓝光：460±10nm | -- |
| 光功率密度* （光源表面测量） | 红光：≥1000mW/c㎡ 蓝光：≥1000mW/c㎡ | -- |
| 特定距离下照射的温升和光功率密度（在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，照射15min，水膜最低温升及此时的光功率密度要求） | 温升≤2℃ 光功率密度≥400mW/c㎡ | -- |
| 温度反馈功能（具有红外温度探头并做温度反馈，误差≤2℃） | 不具有 | -- |
| 最大治疗深度 | 治疗仪最大治疗深度≥10cm | -- |
| 光源聚光设计* | 组合光杯式 | -- |
| 有效照射面积 （光功率密度≥40mW/c㎡时的实测有效治疗面积） | ≥800c㎡ | -- |
| 光杯口平面面积 | ≥180c㎡ | -- |
| 输出光功率*（光杯口平面测量） | ≥12W | -- |
| 光功率稳定度 | 光功率变化率≤±1% | -- |
| 升降装置 | 手动 | -- |
| 能量调节方式* | 六级焦耳剂量能量调节 | -- |
| 照射治疗模式 | 持续/脉冲照射治疗可选 | -- |
| 定时时间 | 可从0min～99min连续可调 | -- |
| 操作面板 | 触摸屏、液晶显示 | -- |
| 联网接口可选配工作站* | 无 | -- |
| 输入功率 | 300VA | -- |
| 售后服务* | 省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线 | -- |

第二标段 检验科

1：低温保存箱技术参数

| 序号 | 项目 | 规格描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 医用低温保存箱 |
| 2 | 设备用途 | 用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等 |
| 3 | 技术规格 |  |
| 3.1 | 有效容积 | ≥262L |
| 3.2 | 外部尺寸（宽*深*高） | 657*685*1665mm |
| 3.3 | 内部尺寸（宽*深*高） | 480*462*1430mm |
| 3.4 | 温度控制 | 微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-10℃~-25℃可调； 超温报警，断电记忆，可根据需要设定报警温度点。 |
| 3.5 | 安全系统 | 多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、断电报警） 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警） 开机延时保护功能。 |
| 3.6 | 制冷系统 | 采用品牌压缩机，无氟环保制冷剂； 高密度保温层，保温效果良好； 蒸发器直接作为搁物架，制冷速度更快； 合理的蒸发冷凝器系统设计，耗电量低。 |
| 3.7 | 人性化设计 | 抽屉设计，储藏物品更方便； LED数字温度显示，便于观察； 宽电压带，适合187~242V电压下使用； 门把手设计，开关更省力； 脚轮设计，便于移动； 门锁扣设计，储物安全； 防腐台阶式内胆设计，适合配置各类物品框 |
| 3.8 | 注册证 | 具有医疗器械产品注册证 |
| 3.9 | 售后服务 | 在台州临海市有专业售后网点，配有专业工程师。 |
| 3.10 | 用户 | 在台州当地拥有五家三级医院用户以上 |

2：医用冷藏箱技术参数

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 | 医用冷藏箱 |
| 1.1 | 设备用途 | 用于试剂、标本药品、生物血液制品及药品的冷藏和储存 |
| 2. | 主要技术规格 |  |
| 2.1 | 外部尺寸（宽*深*高） | 1125*740*1980mm |
| 2.2 | 内部尺寸（宽*深*高） | 1030*590*1425mm |
| 2.3 | 容积 | ≥890L |
| 2.4 | 箱内设定温度 | 2~8℃（可调） |
| 2.5 | 温控方式及指示灯 | 微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃； 采用高精度数字传感器 |
| 2.6 | 压缩机 | 采用国际名牌压缩机 |
| 2.7 | 风机 | 采用国际名牌冷凝风机 |
| 2.8 | 温控与报警系统 | 内部风冷系统设计，温度更均匀，储物温差2℃以内，空气温差3℃以内； 密封条采用耐腐蚀的PVC材料，抗菌性能优越，气囊结构设计保温更好 五种故障报警（高低温报警、后备电池低电量报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警）； 三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警）； 开机延时保护 |
| 2.9 | 门体 | 可视真空双层钢化玻璃对开门，带安全门锁，带电加热门体以适合高温高湿地区使用，保持地面干燥洁净以防人员滑倒 |
| 2.10 | 充电电池 | 内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警达48小时 |
| 2.11 | 注册证 | 具有医疗器械产品注册证 |
| 2.12 | 售后服务 | 在台州临海市有专业售后网点，配有专业工程师。 |
| 2.13 | 用户 | 在台州当地拥有五家三级医院用户以上 |

第三标段 口腔中心

1：水处理系统技术参数

  - 设备产水量：≥500L/H  常温

  - 设备原水供水量：≥1t/h

  - 设备电力需求：380V

  - 设备进水压力：0.2-0.3Mpa

  - 产水水质 : TDS<15

  - 系统总功率：2.3千瓦

2.1采用世界最成熟反渗透膜技术，脱盐率高、使用寿命长，运行维护成本低廉；

2.2采用先进工艺，设备产水设计回收率≥65%，不需化学药剂处理，无化学废液排放，运行费用节省50%；

2.3设备采用人性化设计，结构合理、紧凑、重量轻，不需备用设备，不需污水处理设施；

2.4 设备所用管材管件为食品级材质，无毒素残留、无污染；

2.5国产优质特种泵，外型美观、高效率、低噪音，运行稳定；

2.6采用自动控制，可实现无人化操作；

2.7直观易懂的人机交互界面运行状态一目了然，简单易懂，初次操作也可以很快上手；

2.8管理简单，不要求使用者具备专业知识，全部管理只是定期添加离子交换树脂再生剂；

2.9维护简单，全套设备自动定期清洗，只需定期更换保安过滤器滤芯；

3.1在线水质监测控制，实时监测水质变化，保障水质安全；

3.2无水保护功能：如原水断水，控制器关闭整个RO系统,防止泵空抽。如供水恢复则自动重新启动系统。

3.3低压保护功能：如系统供水不足，产生低压，控制器关闭整个RO系统，保护水泵；如压力恢复，则系统自动重启。

3.4高压保护功能：如系统运行压力过高，控制器关闭整个RO系统，防止水泵和反渗透膜损坏；如压力恢复，则系统自动重启。

第四标段 内窥镜室

1：幽门螺杆菌（Hp）测试仪主要技术参数

一、仪器特点及主要功能

1、电路高度集成，功能模块化，便于维护

2、自动生成检测数据库，方便查询及调用

3、带电脑接口，可连接局域网，实现信息共享

4、同类产品中，唯一具有双道测量、自动淬灭校正功能

5、直接测量样品14C活度（DPM），直接判断HP感染的阴阳性

6、自动高压检测保护功能，有效保护光电倍增管

二、技术性能指标

1、本底计数……………………………≤60CPM

2、14C的探测效率………………………≥87%

3、测量时间……………………………1，2，3，5，10分钟五档可选

4、最大体积（长*宽*高）………………450mm*400mm*220mm

5、功耗……………………………………≤50VA

6、净重……………………………………≤40Kg

7、对标准源的测量DPM与标定DPM之相对误差 ≤10%

8、48小时常温测量误差（DPM）             ≤±10%